Processo: 5800/092926/2021

Interessado: SMS

Assunto: Aquisição de aparelho de RX para UPA da Santa Lucia.

SRS. LICITANTES

A proposta apresentada pela empresa IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES S/A, classificada em 1º lugar, foi analisada pela equipe técnica da SMS e foi recusada nos seguintes termos:

“Prezados,  observa-se que o Equipamento ofertado pela Empresa IBF não atende ao requerido no termo de referência, nos seguintes termos:

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. Não cotou PACS e IMPRESSORA

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A também não atende o deslocamento vertical da estativa, colocaram em proposta 158,6 cm.  Conforme pede no Edital.

Altura máxima de 244 cm não é o deslocamento vertical.  Se trata da altura da estativa que pode ir até 2,44 m ou 244 cm, ou seja, altura mínima da estativa é igual 85,4 cm. 158,6 cm é o percurso vertical possível na estativa.  Edital pede um percurso de 160 cm ou maior, porém, NUNCA menor.

Neste sentido o Equipamento ofertado não atende ao solicitado no Termo de Referência e no Edital.”

Atenciosamente,

Edsângela Gabriel Peixoto Bezerra

Pregoeira